Příloha č. 2

Technická specifikace

NÁKUP vysokotlakého vysokoúčinného kapalinového chromatografu

(UHPLC)

# POPIS SYSTÉMU

Předmětem plnění je dodávka vysokotlakého kapalinového chromatografu s diode-array detektorem, určeného pro nejnáročnější aplikace v oblasti farmaceutické analýzy. Součástí dodávky musí být i příslušenství – PC s tiskárnou a softwarovým vybavením (sběr dat, vyhodnocování a diagnostika).

1.1. VYSOKOÚČINNÝ VYSOKOTLAKÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF

- Binární čerpadlo

Dvě dvojice sériově zapojených pístů s plynule proměnným zdvihem

Čerpadlo s vysokotlakým směšováním

- Průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.001 – 2 ml/min

- Tlaková odolnost min.1000 barů až do průtoku 2 ml/min

Zabudovaný ventil pro přepínání rozpouštědel ze 2 různých kanálů pro každou hlavu pumpy

Aktivní oplach pístů

- Integrovaný degasser

- Senzor úniku mobilní fáze

- Autosampler

Objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0.1-20 l (v 0.1 l krocích) bez výměny dávkovací smyčky Programování dávkovacího cyklu

Přenos vzorku menší než 0,004%

Senzor úniku mobilní fáze

Termostatování vzorků, teplotní rozmezí 4-40°C

Možnost použití standardních 2 ml vialek

- Kolonový termostat

- Teplotní rozsah od 10° pod okolní teplotu až do 100°C

- Teplotní stabilita + 0.05°C

- Vestavěný ventil pro přepínání mezi dvěma kolonami

- Dvě oddělené samostatně ovládané zóny

Kapacita pro min. 25-cm kolony

Senzor úniku mobilní fáze

- Diode Array detektor

Diodové pole s min. 1010 diodami

Nastavitelná vlnová délka min. 190 – 640 nm

Šum menší než 1 x 10-6 AU/cm

Drift menší než 0,7 x 10-3 AU

Sběr dat při minimálně 6 vlnových délkách současně, případně jejich časové programování

On line sběr spekter

Možnost tvorby vlastní knihovny spekter

Vysoce citlivá cela s optickou dráhou min. 30 mm využívající optofluidní či podobnou technologii o objemu max. 5 μl

Senzor úniku mobilní fáze

- Řídící jednotka

PC min. P4/3.0 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, LAN, DVD

22“  LCD monitor

1.2. SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ

 Plně integrovaná kontrola a nastavení parametrů systému

Jednoduché ovládání HPLC, zpracování dat včetně integrací, kalibrací, tvorby uživatelských  reportů

 Možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí MS Office

Samostatný software sloužící k diagnostice závad (soubor testů pro jednotlivé moduly)

 Možnost přestavení systému do režimu HPLC zohledňující vnitřní objem a další parametry systému

# Servisní služby / Záruka

- Instalace, záruční a pozáruční servis

 Součástí dodávky je instalace a zaškolení obsluhy např. formou školení

 Dodavatel i servisní služba musí být autorizovány výrobcem (platný certifikát servisních techniků)

 Záruční doba na celý systém je min. 2 roky.

 Dodavatel může doložit nejméně 5 dodání vysokotlakého vysokoúčinného kapalinového

chromatografu za poslední 2 roky

 Provádění oprav v rámci záruky je realizováno při zahájení řešení problému nejdéle

do 48 hodin

Záruční a pozáruční servis je snadno dostupný, servisní firma má zastoupení v ČR (pokud možno v Praze)

# ostatní

V případě, že tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných kompatibilních řešení.