Příloha č. 2

Technická specifikace

NÁKUP kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem

# POPIS SYSTÉMU

Předmětem plnění je dodávka kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem, určeného pro nejnáročnější aplikace v oblasti farmaceutické analýzy včetně identifikace neznámých látek. Součástí dodávky musí být i příslušenství – PC s tiskárnou a softwarovým vybavením (sběr dat, vyhodnocování a diagnostika), generátor dusíku, záložní zdroj, knihovna spekter substancí používaných ve farmacii, potravinářství.

1.1. VYSOKOÚČINNÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF

- Binární čerpadlo

Čerpadlo s vysokotlakým směšováním

- Průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.001 – 5 ml/min

Zabudovaný ventil pro přepínání rozpouštědel ze 2 různých kanálů pro každou hlavu pumpy

- Vakuový mikrodegaser

- Autosampler

Objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0.1-100 l (v 0.1 l krocích) bez výměny dávkovací smyčky Programování dávkovacího cyklu

Termostatování vzorků, teplotní rozmezí 4-40°C

- Kolonový termostat

- Teplotní rozsah od 10° pod okolní teplotu až do 100°C

- Teplotní stabilita + 0.05°C

Kapacita pro min. 25-cm kolony

- UV-VIS detektor

Nastavitelná vlnová délka min. 190 – 600 nm, rozsah 0,001 – 2 AUFS

Minimální tlakový limit celého systému musí být  400 bar. Čidlo úniku mobilní fáze.

1.2. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR

Integrovaná kontrola detektoru a HPLC včetně diagnostických nástrojů a verifikace systému

- Zdroj – kombinace elektrospreje (ESI) a chemické ionizace za atmosferického tlaku (APCI)

s možností přepínat polaritu a pracovat buď jen v módu ESI nebo jen v módu APCI nebo jednotlivé

zdroje, případně možnost APPI

Vysoce citlivý detekční systém s elektronovým násobičem a vysoce účinnou konverzní dynodou

- Aerodynamicky optimalizovaný nebulizér

Počítačem řízený průtok a teplota sušícího plynu

Kapacita do 1 ml/min průtoku mobilní fáze v režimu ESI, do 1.5 ml/min v režimu APCI

Snadno vyměnitelná a udržovatelná dielektrická kapilára

- Variabilně nastavitelné napětí na konusech

Iontová optika s vysokým přenosem iontu v širokém rozsahu hmot

- Digitálně řízené elektronické obvody včetně RF generátoru

Rychlé přepínání polarity mezi positivním a negativním módem (< 50 ms)

 Manuální exkluze píku dle zadaných parametrů

- Provozní charakteristiky systému:

   Rychlost skenu, hmotnostní rozsah (u) a rozlišení spektrometru:

- Rozsah 50-2200 u

26,000 u/s pri 0.6 u FWHM

8100 u/s pri 0.35 u FWHM

8000 u/sec pri 0.25 u FWHM

- Rozšířený rozsah 200-4000 u

27,000 amu/s pri 3 amu FWHM

* Full Width Half Maximum – šířka píku v polovině výšky píku

1 pg reserpinu nanesených do systému poskytne pík s odstupem signálu od šumu minimálně 50:1

1.3. Softwarové vybavení

 Plně integrovaná kontrola HPLC a MS včetně diagnostiky systému

Jednoduché ovládání HPLC a MS, zpracování dat včetně integrací, kalibrací, tvorby uživatelských

reportů

Automatická extrakce MS stop z chromatografických dat

- Mód pro kvantitativní analýzu

Editor pro ukládání spekter, vytváření knihoven, vyhledávání neznámých spekter v knihovnách,

integrovaná knihovna spekter

Software pro přehledné zpracování výsledků

# Servisní služby / Záruka

- Instalace, záruční a pozáruční servis

 Součástí dodávky je instalace a zaškolení obsluhy např. formou školení

 Záruční doba na celý systém je min. 2 roky.

 Provádění oprav v rámci záruky je realizováno při zahájení řešení problému nejdéle

do 48 hodin

Záruční a pozáruční servis je snadno dostupný, servisní firma má zastoupení v ČR (pokud možno v Praze)

# ostatní

V případě, že tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných kompatibilních řešení.